SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STANOWIĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUK „POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ OFERTY”

Przedmiot oferty:	Dostawa i montaż laboratoryjnego stanowiska próżniowego wraz z wyposażeniem do wytwarzania warstw na materiałach przeznaczonych na narzędzia do kucia i wyciskania.

UWAGA.

Wszystkie parametry podane w rubryce “Warunki wymagane” są parametrami, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wpisu w rubryce „Wartość oferowana” zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań parametrycznych. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze i odpowiednio je punktuje.

Ze względu na to, że komora będzie projektowana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego pełna dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi wymagana jest w momencie dostarczenia i instalacji stanowiska. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację techniczną projektu komory próżniowej po jej zaprojektowaniu, ale przed jej  montażem.

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Warunki wymagane | Wartość oferowana [Wpisać oferowane parametry] | Punktacja „Ocena techniczna” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Kluczowe parametry techniczne |
| 1.1 | Układ Pompowy |
| 1.1.1 | pompa turbomolekularna | wydajności co najmniej 260L/s dla N2 |  | Bez oceny |
| 1.1.2 | rotacyjna pompa próżni wstępnej | wydajności co najmniej 11 m3/h |  | Bez oceny |
| 1.1.3 | Kontroler próżni do sterowania układem pompowym (pompy próżniowe, pompy UHV, zawory i manometry) jak i umożliwiający zabezpieczenie układu próżniowego podczas awarii zasilania lub w przypadku awarii jego elementów. | 1 sztuka |  | Bez oceny |
| 1.1.4 | Zawór do regulacji ciśnienia w komorze pomiędzy komorą próżniową a układem pompowym. | Możliwość wykonywania procesów dla ciśnienia roboczego rzędu 10-3 mbar. |  | Bez oceny |
| 1.1.5 | Automatyczny zawór bezpieczeństwa | 1 sztuka |  | Bez oceny |
| 1.1.6 | zawór odpowietrzający | 1 sztuka |  | Bez oceny |
| 1.1.7 | Zasilanie | 1 fazowe, 200-230V 50 Hz. |  | Bez oceny |
| 1.2 | System pomiaru ciśnienia |
| 1.2.1 | Głowica umożliwiający pomiary ciśnienia | Zakres pomiarowy: 1 atm do poziomu podciśnienia 10-9 mbar. |  | Bez oceny |
| 1.3 | Komora próżniowa |
| 1.3.1 | Komora próżniowa | Wykonana ze stali nierdzewnej z frontowymi drzwiami do ładowania preparatów. Komora dedykowana do pracy w trybie UHV ( ultra wysokiej próżni) oraz zgodna z wszelkimi standardami europejskimi i światowymi. Komora próżniowa musi umożliwiać zamontowanie układu 3 magnetronów do osadzania w konfiguracji „sputter up” (od dołu) – w tym przynajmniej 2 magnetrony 2’’. |  | Bez oceny |
| 1.3.2 | Ciśnienie bazowe Happy dog | Co najmniej 1 x 10-7 mbar. |  | Bez oceny |
| 1.3.3 | Zestaw portów do potencjalnej rozbudowy stanowiska oraz obserwacji procesu oraz przesłony pozwalające chronić okna obserwacyjne podczas procesu. | Co najmniej 7 portów (rozmiar: 1xDN163CF i 2 xDN100CF i 2x 63CF i 2x DN40CF), z czego 2 porty (100CF i DN63 CF) okna z przysłonami |  | Bez oceny |
| 1.3.4 | Frontowe drzwi umożliwiające szybki i łatwy dostęp do elementów zamontowanych w komorze | wymiar co najmniej 160 mm |  | 160 mm -0 pkt >160 mm – 3 pkt |
| 1.3.5 | Możliwość zamontowania magnetronów ustawionych tak, aby głowice skierowane były w jeden obszar podłoża | Możliwość zamontowania 5 magnetronów na kołnierzach montażowych 100 CF |  | Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt |
| 1.4 | Manipulator podłoża |
| 1.4.1 | Manipulator ze stolikiem umożliwiającym montaż preparatu | Prędkość obracania preparatu wokół osi „z” regulowana w zakresie od 0 do 60 obr./min |  | Bez oceny |
|  | Układ nagrzewania | Działanie w obecności gazów utleniających i procesowych (Ar, N2, O2) w temperaturze nie mniejsza niż 600C; kontroler temperatury wraz z wyświetlaczem. |  | Bez oceny |
|  | Polaryzacja podłoża (bias voltage). | Polaryzacja zasilaczami DC, RF, HIPIMS |  | Bez oceny |
|  | Przysłona pozwalająca na ochronę podłoża przed materiałem rozpylanym podczas uruchamiania źródła. | 1 szuka |  | Bez oceny |
|  | Przesuw stolika w osi „z” | Manualny lub automatyczny |  | Manualny - 0 pkt Automat. - 3 pkt |
| 1.4.2 | stolik do preparatów | średnica co najmniej 3 cale |  | 3 cale – 0 pkt 4 cale – 3 pkt >= 5 cali – 4 pkt |
| 1.4.2 | Temperatura grzania w trakcie procesu | Co najmniej 600C z kontrolą ± 1°C |  | 600C – 0 pkt 800C – 2 pkt 1000C – 4 pkt |
| 1.5 | Waga kwarcowa |
| 1.5.1 | Waga umożliwiająca wyznaczenie grubości powłoki (tempo osadzania) podczas procesu osadzania wraz z przysłoną. | Sztuk 1 |  | bez oceny |
|  | kontroler wagi wraz z wyświetlaczem, oraz portami do przesyłu danych | Sztuk 1 |  | Bez oceny |
| 1.5.2 | Położenie wagi | Możliwość umieszczenia wagi w miejscu podłoża. |  | Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt |
| 1.6 | Działa magnetronowe |
| 1.6.1 | działo magnetronowe wraz z przysłoną | 2-calowe, przeznaczone do pracy z popularnymi przemysłowymi targetami magnetronowymi, okrągłymi o grubości pomiędzy 1/16” a 1/4". Działo powinno współpracować z zasilaniem typu DC, HiPIMS lub RF. Powinno mieć możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy względem nośnika podłoży. Chłodzone wodą. |  | bez oceny |
| 1.7 | Kontrola wprowadzania gazów |
| 1.7.1 | Dodatkowa linia dozowania gazu dla Ar (magnetron) składające się z przepływomierza MFC działającym w zakresie 0-100 sccm, wszystkich potrzebnych zaworów i przyłączy oraz kontrolera. | 1 zestaw |  | Bez oceny |
| 1.7.2 | System automatycznej kontroli wprowadzania gazów. | dokładność sterowanie ciśnieniem wewnątrz komory ± 0.2 Pa, |  | Brak - 0 pkt Tak - 3 pkt |
| 1.8 | Kontrola procesu |
| 1.8.1 | Kontrola procesu | Manualna lub pełna automatyzacja obsługiwana na poziomie komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem. |  | Manual. - 0 pkt Automat. - 3 pkt |
| 1.9 | Dodatkowe opcje |
| 1.9.1 | Agregat wodny pozwalający pracować układowi w obiegu zamkniętym | 1 sztuka |  | Brak - 0 pkt Tak - 4 pkt |
| 1.9.2 | Zasilacz DC do polaryzacji podłoża wraz z układem dopasowującym i kablem przyłączowym |  |  | Brak – 0 pkt 1 zasilacz - 4 pkt |
| 2. | Warunki zakupu, dostawy i gwarancji |
| 2.1 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia potwierdzonego protokołem |  | 12 miesięcy - 0 pkt 18 miesięcy - 3 pkt 24 miesiące- 5 pkt |
| 2.2 | Instalacja i przeszkolenie w obsłudze urządzenia | w laboratorium zamawiającego ; przeszkolenie dla 3 osób |  | bez oceny |
| 2.3 | Elementy montażowe i eksploatacyjne | Dostawa musi uwzględniać wszelkie niezbędne elementy i urządzenia wymagane do uruchomienia stanowiska i wszelkich zawartych w ofercie urządzeń peryferyjnych. |  | bez oceny |
| 2.4 | Instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna | W formie papierowej lub na nośniku elektronicznym |  | Bez oceny |

| Model: | …………………… | Producent: | …………… | Rok produkcji | ………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| dn. .................................... 2021 r. | ……………………………………………………………… (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |