SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STANOWIĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUK „POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ OFERTY”

Przedmiot oferty:	Dostawa zestawu HiPIMS (High-power impulse magnetron sputtering) do zasilania magnetronów  i polaryzacji podłoża.

UWAGA.

Wszystkie parametry podane w rubryce “Warunki wymagane” są parametrami, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wpisu w rubryce „Wartość oferowana” zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań parametrycznych. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze i odpowiednio je punktuje.

Wykonawca w momencie dostawy, przed podpisaniem protokoły odbioru dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej i elektronicznej proponowanej aparatury.

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Warunki wymagane | Wartość oferowana [Wpisać oferowane parametry] | Punktacja „Ocena techniczna” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Kluczowe parametry techniczne |
| 1.1 | Parametry HIPIMS (pulser) |
| 1.1.1 | Zasilanie | jednofazowe, 220-240 VAC, 50/60 Hz, lub trójfazowe 400 V |  | Bez oceny |
| 1.1.2 | Kable | ZASILAJĄCY I UZIEMIENIA |  | Bez oceny |
| 1.1.3 | Minimalna moc średnia | 1 kW |  | 1 kW – 0 pkt 3 kW – 1 pkt 6 kW – 3 pkt |
| 1.1.4 | Regulowana częstotliwość impulsów | 10 Hz – 2kHz |  | 2kHz -0 pkt 3kHz -2 pkt 4kHz - 4 pkt |
| 1.1.5 | Regulowana szerokość impulsu | 2 µs do 500 µs |  | 500 µs - 0 pkt 1000 µs - 3 pkt |
| 1.1.6 | Czas detekcji łuku | Maksymalnie 3µs |  | 1 - 3µs - 0 pkt <1µs – 3 pkt |
| 1.1.7 | Napięcie wyjściowe (pik) | 1000 V |  | 1000V - 0 pkt 1200 V – 3 pkt |
| 1.1.8 | Prąd wyjścia (pik) | 400 A |  | 400 A - 0 pkt 500 A - 3 pkt |
| 1.1.9 | Ilość modułów zasilania magnetronów | zasilenia 1 magnetronu |  | 1 moduł - 0 pkt 2 moduły - 6 pkt |
| 1.1.10 | Positive voltage reversal pulse after HiPIMS pulse |  |  | brak - 0 pkt tak - 3 pkt |
| 1.2 | Zasilacz DC (zintegrowany lub wolno stojący) |
| 1.2.1 | Regulowana moc | 1000 kW |  | Bez oceny |
| 1.2.2 | Regulowane napięcie wyjściowe | 0-1000 V |  | Bez oceny |
| 1.2.3 | Regulowany prąd wyjścia | Minimalnie 3A |  | Bez oceny |
| 1.2.4 | Zasilanie : | jednofazowe, 220-240 VAC, 50/60 Hz, lub trój fazowe 400V |  | Bez oceny |
| 1.2.5 | Zasilacz DC | zintegrowany lub wolnostojący |  | Wolnostojący - 0 pkt Zintegrowany – 3 pkt |
| 1.3 | Działo magnetronowe |
| 1.3.1 | Działo magnetronowe | 1 calowe, przeznaczone do pracy z popularnymi przemysłowymi okrągłymi targetami magnetronowymi (o grubości 1-6 mm). Działo powinno współpracować z zasilaniem typu DC, HiPIMS lub RF. Powinno mieć możliwość zmiany kąta nachylenia względem nośnika podłoży. Chłodzone wodą. Powinny zawierać przysłony, stosowane gdy dane działo nie jest używane oraz podczas zapalania plazmy – w celu uniknięcia osadzania materiału o nieustabilizowanych parametrach procesu. Standardowe przyłącza elektryczne pozwalające na podłączenie zasilaczy dostępnych na rynku. Możliwość montażu Magnetronu na oknach w standardzie DN100CF |  | Brak - 0 pkt tak - 5 pkt |
| 1.4 | Akcesoria |
| 1.4.1 | Dostawa musi uwzględniać wszelkie niezbędne elementy i kable wymagane do uruchomienia zestawu. |  |  | Bez oceny |
| 1.5 | Warunki zakupu, dostawy i gwarancji |
| 1.5.1 | Instalacja i przeszkolenie w obsłudze urządzenia | Możliwość konsultacji w sprawie montażu i obsługi przez e-konfrencje (internet) |  | bez oceny |
| 1.5.2 | Gwarancja | 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia |  | 12 miesięcy - 0 pkt 18 miesięcy - 2 pkt 24 miesiące – 4 pkt |

| Model: | …………………… | Producent: | …………… | Rok produkcji | ………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| dn. .................................... 2021 r. | ……………………………………………………………… (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |